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	Y型连接器套装
	适用范围：用于血管介入手术中建立导管、导丝插入通路，实现术中止血、造影剂输注、药物给药操作；适配外周血管、冠脉血管等介入手术的通路建立，可与介入鞘管、导管配套使用。 
注册要求：具备有效第三类医疗器械注册证，注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计：配备密封硅胶止血阀内腔设计：主通道顺畅，可适配多规格导丝、导管顺畅通过，阻力小；侧支通路可用于给药，测压；
性能要求：密封性能优异，高压状态下无液体渗漏操作顺滑；器械通过顺畅无卡顿；结构稳固，不易弯折断裂。 


	按压式Y型连接器套装
	适用范围：用于血管介入手术中建立导管、导丝插入通路，实现术中快速止血、高压造影剂输注、药物给药操作；适配外周血管、冠脉血管、神经血管等介入手术的通路建立，尤其适用于需高压注射、单手快速操作的介入场景。
 注册要求：具备有效第二类医疗器械注册证，型号匹配；厂家具备有效ISO13485医疗器械质量体系认证。
结构与设计： Y型三通一体式结构，配备按压式止血阀，无需旋转操作，单手即可完成开合，连接稳固，密封结构耐磨；尾部可360°自由旋转。 
性能要求：密封性能优异，整体耐受压力≥300PSI，可满足高压造影使用，可兼容三通、延长管，满足给药、造影、压力监测拓展使用。


	动脉介入止血器套装
	适用范围：用于血管介入手术（如冠脉造影、外周血管介入、神经介入等）完成后，动脉穿刺点的体外压迫止血，适配股动脉、桡动脉等常规动脉穿刺部位，可有效降低穿刺点出血、血肿风险。 
注册要求：具备有效第二类医疗器械注册证，注册证载明为一次性使用。注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计：螺旋式/卡扣式无级加压，压力可调节，加压垫柔软透气贴合穿刺点，绑带粘扣牢固，带有托板，可使手臂紧密贴合，防止移位；加压器带有聚-N-乙酰氨基葡萄糖生物止血材料，可快速止血，且不受体内抗凝药物影响，极大减少并发症。
性能要求：压迫压力稳定，可根据临床需求灵活调节；固定牢固，不易移位；生物相容性好，无皮肤刺激性；操作简便，可快速完成止血操作。


	旋压式桡动脉压迫止血器
	适用范围：专门用于经桡动脉途径的冠脉造影、PCI手术、外周血管介入等操作完成后，桡动脉穿刺点的体外压迫止血，可精准控制止血压力，降低桡动脉闭塞、出血、血肿等并发症发生率。 
注册要求：具备有效第二类医疗器械注册证，注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计：旋转微调压力，带自锁防回弹结构，透视可视支架；悬空设计，减少静脉压迫。加宽透气魔术贴绑带，适配不同腕围。
性能要求：压力调节精准，旋压顺畅无卡顿；密封压迫效果好，无渗漏；透气亲肤，佩戴舒适度高；结构稳固，不。

	一次性使用三通旋塞
	适用范围：用于临床输液、给药、输血、血气采样等常规操作中，实现多路输液管路的通路切换、药物输注，适配常规注射器、输液器、输血器等设备。
注册要求：具备有效第三类医疗器械注册证，一次成性使用，注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计： 三通一体式旋塞结构，三路通路呈标准角度分布，配备带标识的旋塞开关，可实现单路/多路通路的通断控制；旋芯转动顺滑；独立无菌纸塑单只包装。
性能要求：密封性能优异，无液体渗漏；开关操作顺滑，通断状态标识清晰，不易出现误操作；结构稳固，耐反复弯折，不易断裂。 不含DEHP增塑剂


	一次性使用压力延长管
	适用范围：用于临床有创压力监测、输液、输血、造影剂输注等操作中，实现管路的延长连接，可与有创压力传感器、监护仪、输液泵、注射器、介入导管等配套使用，延长操作距离。 
注册要求：具备有效第二类医疗器械注册证，注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计：可实时观察管内液体流动情况；管体抗弯折、抗拉伸，不易出现扁管、断裂情况。接头设计：两端配备标准鲁尔接口，可与临床常规器械快速适配连接，连接牢固，不易脱落。提供多种长度规格可选（30cm/60cm/90cm/120cm/150cm等）。 可选无DEHP材质管路。
性能要求：耐高压性能优异，无液体渗漏；管体透明度高，无气泡、杂质；生物相容性好，无溶血、无有害物质析出。 


	一次性使用有创压力传感器
	适用范围：用于临床有创血流动力学监测，可实时监测有创动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、左心房压等压力参数，可与监护仪、压力监测系统配套使用，为临床诊断、治疗提供精准数据支持。（适配日本光电监护仪）
注册要求：具备有效第三类医疗器械注册证，注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计：自带单手操作冲洗装置，透明管路 。可与临床监护仪、压力监测系统适配，无需额外转换接头；可与动脉管路、中心静脉管路快速连接。自带零点校准功能，操作简便，可快速完成零点校准。
性能要求：压力监测精度高，测量误差≤±1mmHg；耐压满足临床有创测压工况。响应速度快，可实时捕捉压力波形；生物相容性好，无溶血、无细胞毒性；密封性能优异，无液体渗漏。 


	一次性使用造影剂推入器
	适用范围：用于临床放射科、介入手术室中，造影剂的手动推注操作，适配不同规格的造影剂注射器，可用于CT造影、血管造影、消化道造影等各类造影检查与手术中，辅助医护人员完成造影剂的精准推注。 
注册要求：具备有效第三类医疗器械注册证，注册证预期用途与上述范围一致。 
结构与设计：防滑手柄，操作省力，可单手完成推注操作；连接牢固，不漏液；配备适配不同规格注射器的固定卡槽，适配临床常规10ml、20ml、50ml等规格造影剂注射器。强度高，抗冲击，耐腐蚀，可耐受临床常规消毒操作。独立无菌包装，一次性使用，避免交叉感染。 
性能要求：推注顺滑，无卡顿，可精准控制推注速度与剂量；固定牢固，注射器不易脱落；操作简便，可快速安装/拆卸注射器。 微粒污染指标符合医用标准。
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