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耗材名称
	
参    数    要    求



	无菌敷贴
	适用范围：产品供手术后缝合创面及非慢性创口外敷用。
性能结构与组成：敷贴由基带、粘胶层、吸收层、隔离层、保护层构成。基带采用无纺布或织物或薄膜，粘胶层采用医用压敏胶或氧化锌胶，隔离层采用脱脂纱布或PVC网眼膜，吸收层采用脱脂棉或无纺布棉垫，保护层采用离型纸。，
参数要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
规格型号：  6*7     9*20   9*15引流   9*15不引流

	一次性使用无菌手术膜
	适用范围：粘贴于手术切口周围皮肤，阻隔皮肤微生物向手术创面迁移，降低手术切口感染风险。
性能结构与组成：产品由PO 或 PU 薄膜、医用压敏胶、离型纸组成，
1、基材：PO/PU 透明薄膜，透明度佳，弹性贴合皮肤，拉伸不易撕裂翘边；无针孔、气泡、破损 2、胶层：医用低致敏压敏胶，粘贴牢固，术中不移位；揭除后残胶少，降低皮肤刺激与过敏风险 3、保护层：离型纸，剥离顺畅，撕开无碎屑，不破坏胶体
参数要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
规格型号：常规型 PO 粘贴面45cm*45cm    PO 粘贴面20cm*30cm

	颅脑手术薄膜
	适用范围：供简化颅脑手术前护皮操作，预防接触性和移行性手术创面感染，适配神经外科开颅手术使用
性能结构与组成：产品基材为聚乙烯膜 / 聚氨酯弹性膜、医用压敏胶、防粘隔离纸组成，1基材：透明 PE 或 PU 弹性薄膜，柔韧贴合头部曲面，随皮肤形变不翘边、不撕裂；透明度良好，术中可观察术区周边皮肤2、压敏胶：低致敏医用压敏胶，头部弧形皮肤粘贴牢固，长时间术中操作不起边脱落；揭除后残胶少，降低头皮刺激、过敏风险3、离型保护层：防粘隔离纸，剥离顺滑无纸屑碎屑，不污染术野
参数要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
规格型号：P-C型 规格45cm*45cm   


 

	一次性使
用胃管
	适用范围：用于临床胃肠减压、流质营养输注、给药、胃液抽吸冲洗使用
注册要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
规格要求：B型6.0mm
结构组成：B型由两用接头和管身组成（硅胶材质）
参数要求:；管体上的刻度清晰；管腔内保持通畅，接头处与管体连接紧密，插入的一端接头圆润；前端设置的侧孔至少两个孔口，孔口光滑孔径口大小合适，管体整体圆滑，无毛刺。

	一次性使用三通阀
	适用范围：供临床输液、输血过程中切换输液、输血流路，实现单路或多路药液混合输注；部分耐压型号可用于术中给药、血管通路压力监测
注册要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
结构组成：由外壳、旋转内阀和护帽组成
参数要求：通道关闭状态下无渗液，耐受高压；通道打开状态液体流通顺畅，旋转阀旋旋转时不卡滞。

	一次性使用吸痰管
	适用范围：用于临床经口、鼻、人工通道负压吸引呼吸道分泌物
注册要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
规格要求：F12（成人）、F8#(儿童)
结构组成:负压式由导管、接头组成，管体医用软PVC高分子材料，导管尖端不少于2个侧孔，无毛刺边缘光滑，接头、管体连接牢固。


	一次性使用鼻氧管
	适用范围：与供氧系统配套，供人体吸入氧气使用。
注册要求：一次性使用无菌医疗器械，有二类注册证。投标产品须具备省级耗材平台挂网信息
规格要求：鼻架式、单鼻塞
结构组成：鼻架式：由接头，粗导管、单/双鼻架、双通接头、细导管组成；单鼻塞：由接头、导管、鼻塞组成
参数要求：采用医用软PVC高分子材料，管道不塌陷，输氧通畅，整套导管无漏气，反复弯折无开裂现象。鼻架式带滑动调接口，单鼻塞配置医用弹性松紧头环绳，调节的松紧绳与鼻塞连接牢靠，不易断裂松脱。

	一次性肺功能仪用过滤嘴
	适用范围：配套肺功能仪（德国耶格）使用，过滤患者吹气产生的唾液，降低医患之间交叉感染风险，保护检测仪器不受体液污染；
性能结构与组成： 由吹气嘴（上盖）、吹气口（下盖）、过滤膜组成
1、 外壳（上盖、下盖）：医用食品级 PP 聚丙烯材质，表面光滑无毛刺、无飞边、无裂纹、无杂质2、过滤膜：疏水过滤材质，拦截唾液、飞沫、水汽；疏水防渗透，避免水汽流入仪器传感器，不影响肺功能检测数值3、整体卡扣式组装，装配牢固，吹气过程不松脱、不崩开；拆装便捷，更换快速4、双端标准化接口，咬嘴端、仪器端适配院内设备接口尺寸，连接紧密不漏气。
参数要求：第一类医疗器械，非无菌提供，一次性使用



	重组 Ⅲ 型人源化胶原蛋白修护敷料
	适用范围：用于非慢性创面护理：浅表创面、小创口、擦伤、I 度 / 浅 Ⅱ 度烧烫伤、手术缝合创面；激光、光子、果酸换肤、微针、微整形术后创面及周围皮肤护理，在创面表面形成物理保湿屏障，提供湿性愈合微环境。性能结构与组成：1、产品由重组 Ⅲ 型人源化胶原蛋白原液 + 基材膜布组成；原液辅料仅使用医用保湿稳定剂（甘油、海藻糖、葡聚糖、纯化水等）；不得添加激素、抗生素、香精、色素、酒精、刺激性防腐剂。
2、 膜布基材可选：医用无纺布 / 蚕丝纤维 / 植物纤维，质地柔软，服帖不掉絮，锁液性强。产品无菌提供，经辐照 / 环氧乙烷灭菌，一次性使用。
参数要求：产品为第二类医疗器械，提供有效期内医疗器械注册证、注册检验报告，产品名称必须包含重组 Ⅲ 型人源化胶原蛋白修护敷料 / 敷贴，注册证预期用途与投标产品一致。
规格：单片规格：椭圆形面部款（≥235mm×200mm），单片净液量≥25g / 贴；常规包装5 贴 / 盒，独立铝箔无菌单袋封装
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